## DM 440 MH HCXN 2025 (Lấy BG1)
PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 929/YCBG-BVĐK ngày 15 tháng 07 năm 2024 )
STT | STT các phần | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách (tham khảo) | Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | TCCL | Hãng, nước sản xuất (Tham khảo) | Số lượng
HCXN HÓA SINH- VI SINH
I |  | Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy hoá sinh AU hoặc tương đương
1 | 1 | Hoá chất định lượng Albumin | Hộp | 4x29ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0.2 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,99%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 17 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 12
2 | 2 | Hoá chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hộp | 4x50ml+4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7.15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 42
3 | 3 | Hoá chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hộp | 4x25ml+4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C) 80mmol/L; L-aspartate 240mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 0,9kU/L; MDH ≥ 0,6kU/L; NADH 0,2mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,9%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,9%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 40
4 | 4 | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | Hộp | 4x29ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III 0,02%; Triton X-100; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,05%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,6%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 32 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 6
5 | 5 | Hoá chất định lượng Creatinin | Hộp | 4x51ml+4x51ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 50
6 | 6 | Hoá chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hộp | 4x18ml+4x18ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4
7 | 7 | Hoá chất định lượng Glucose | Hộp | 4x53ml+4x27ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 18
8 | 8 | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hộp | 4x40ml+4x40ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Caffeine 2,1 mmol/L; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L; Surfactant; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,03%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,59%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
9 | 9 | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hộp | 4x20ml+4x20ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 12
10 | 10 | Hoá chất đo hoạt độ Lipase | Hộp | 4x30ml+4xlyo+4x10ml+2x3ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng lipase; Thành phần: Buffer MES/BES (pH 6.8) 27 mmol/L; 1,2-Diglyceride substrate 0.04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L; 4-Aminophenazone 0.25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1.0 mol/L; Co-lipase > 15 kU/L; GPO > 15 kU/L; ATP > 0.85 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,83%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,68%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Sekisui Medical Co., Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 12
11 | 11 | Hoá chất định lượng Cholesterol toàn phần | Hộp | 4x45ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 14
12 | 12 | Hoá chất định lượng Sắt | Hộp | 4x15ml+4x15ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
13 | 13 | Hoá chất định lượng Triglycerid | Hộp | 4x50ml+4x12.5ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/L; Mg2+ 4.6 mmol/L; MADB 0.25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; ATP 1.4 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L ( 8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L ( 16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,06%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,76%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 19
14 | 14 | Hoá chất định lượng Ure | Hộp | 4x53ml+4x53ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,28%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,41%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 32
15 | 15 | Hoá chất định lượng Acid Uric | Hộp | 4x30ml+4x12.5ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); Ascorbate Oxidase ≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L).; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,76%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,44%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 10
16 | 16 | Hoá chất định lượng Protein toàn phần | Hộp | 4x48ml+4x48ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,50%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,84%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
17 | 17 | Hoá chất đo hoạt độ Amylase | Hộp | 4x40ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES (pH 6.05) 36.1 mmol/L; Calcium acetate 3.60 mmol/L; NaCl 37.2 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L.; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,64%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 8
18 | 18 | Hoá chất đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Hộp | 4x44ml+4x8ml+4x13ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK; Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; ADP 2.0 mmol/L; AMP 5.0 mmol/L; EDTA 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Activator 26 mmol/L; Mg2+ 10 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; HK ≥ 4.0 kU/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,37%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,55%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 20
19 | 19 | Hoá chất định lượng Lactat (Acid Lactic) | Hộp | 4x10ml+4xlyo | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L-Lactate; Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0.2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; Good’s Buffer (pH 7.0) 50 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0.1 mmol/L; TOOS ≥ 0.3 mmol/L; N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline; Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 0,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,1%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Sentinel CH. SpA, Ý sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 15
20 | 20 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Lọ | 1x5ml | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium | ISO 13485 hoặc tương đương | BIO-RAD Laboratories, Diagnostics GRP, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 16
21 | 21 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Lọ | 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1.; Chất kiểm chứng 1 mức | ISO 13485 hoặc tương đương | BIO-RAD Laboratories, Diagnostics GRP, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 60
22 | 22 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Lọ | 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức | ISO 13485 hoặc tương đương | BIO-RAD Laboratories, Diagnostics GRP, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 60
23 | 23 | Hoá chất đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Hộp | 2x22ml+2x4ml+2x6ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB; Thành phần: Dung dịch đệm imidazole (pH 6,7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0,01 mmol/L; Hexokinase (HK) ≥ 4 kU/L; EDTA 2 mmol/L; NADP 2 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2,8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; ADP 2 mmol/L; N-Acetylcysteine 0,2 mmol/L; Mg-Acetate 10 mmol/L; Chất hoạt hóa 26 mmol/L; AMP 5 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 4,03%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,05%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 15
24 | 24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x1ml | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Ức chế miễn dịch); Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method | ISO 13485 hoặc tương đương | Aalto Scientific Ltd., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 8
25 | 25 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x2ml | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Ức chế miễn dịch); Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method | ISO 13485 hoặc tương đương | Aalto Scientific Ltd., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 12
26 | 26 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x2ml | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Ức chế miễn dịch); Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.; Giá trị được chuẩn hóa theo CK total IFCC Reference Method | ISO 13485 hoặc tương đương | Aalto Scientific Ltd., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 12
27 | 27 | Hoá chất định lượng RF (Reumatoid Factor) | Hộp | 4x24ml+4x8ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Thành phần: Glycine buffer (pH 8.0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0.5%; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 4,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,89%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Denka Seiken Co. Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
28 | 28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Hộp | 5x1ml | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Các giá trị của chất hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế WHO | ISO 13485 hoặc tương đương | Denka Seiken Co. Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
29 | 29 | Dung dịch đệm ISE | Hộp | 4x2000ml | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 14
30 | 30 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Hộp | 4x2000ml | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 16
31 | 31 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hộp | 4x1000ml | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Kali clorua 1 mol/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 1
32 | 32 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Hộp | 4x100ml | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 2
33 | 33 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Hộp | 4x100ml | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 130 mmol/L; K+ 3,5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 2
34 | 34 | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải | Bình | 450ml | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Chất vệ sinh cô đặc | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 16
35 | 35 | Hoá chất định lượng Protein | Hộp | 4x19ml+1x3ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF; Thành phần: R1: Pyrogallol đỏ 47 μmol/L; Natri Molybdate 320 μmol/L; Axit succinic 50 mmol/L; Natri Benzoat 3,5 mmol/L; Natri Oxalate 1 mmol/L; Methanol 0,8% w/v; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người 0,5 g/L; Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 1,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 20
36 | 36 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Hộp | 2x20ml+2x7mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người.. Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE.Thuốc thử A (2 x 20 mL): Đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo quản, pH 7,9.Thuốc thử B (2 x 7 mL): Đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 mmol/L, alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L, chất bảo quản, pH 6,2. | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 16
37 | 37 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hộp | 2x5mL | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2..Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat.Dạng dung dịch. thành phần: dung dịch đệm. chứa: đệm amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 5
38 | 38 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hộp | 3x5mL | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2..Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat.Dạng dung dịch. thành phần: dung dịch đệm. chứa: amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 20
39 | 39 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hộp | 3x5mL | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2..Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat.Dạng dung dịch. thành phần: dung dịch đệm. chứa: amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 20
40 | 40 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Lọ | 1x2ml | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; C-reactive protein;Transferrin; | ISO 13485 hoặc tương đương | Cliniqa Corporation, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 30
41 | 41 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Lọ | 1x2ml | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức | ISO 13485 hoặc tương đương | Cliniqa Corporation, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 30
42 | 42 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Lọ | 1x2ml | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức | ISO 13485 hoặc tương đương | Cliniqa Corporation, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 30
43 | 43 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria) | Hộp | 1x40mL+1x10mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (Microalbuminuria) mẫu nước tiểu người Thành phần thuốc thử: hạt latex được phủ kháng thể kháng albumin người Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 0.4 - 200 mg/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4
44 | 44 | Chất chuẩn cho xét nghiệm MICROALBUMINURIA | Lọ | 1x1mL | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng MICROALBUMINURIA Thành phần thuốc thử: albumin người (dạng bột đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm albumin | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 6
45 | 45 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | Hộp | 6x8ml | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy. Thành phần: Chất nền nước tiểu người dạng lỏng có chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine, Magiê hoặc tương đương. Sau khi mở, ổn định ≥ 12 tuần ở 2–8°C. | ISO 13485 hoặc tương đương | SERO AS, Na Uy sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 2
46 | 46 | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu | Hộp | 1x5mL | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu Thành phần thuốc thử: nước tiểu người đông khô, có chứa các thành phần với nồng độ thích hợp để thực hiện quy trình kiểm chứng nội bộ (nội kiểm) | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 6
47 | 47 | Hoá chất định lượng Tranferin | Hộp | 4x7ml+4x8ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng transferrin; Thành phần: Tris buffer (pH 7.2) 30 mmol/L; Polyethylene glycol 6000 0.8 % w/v; Kháng thể dê kháng transferrin; Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Dải tuyến tính: 0,75–7,5 g/L (75–750 mg/dL); Bước sóng: 380nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,96%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,19%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
48 | 48 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | Hộp | 6x2ml | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thành phần: Globulin miễn dịch G; Transferrin; Globulin miễn dịch A; Protein phản ứng C; Globulin miễn dịch M; Kháng Streptolysin O; Bổ thể 3; Ferritin; Bổ thể 4 hoặc tương đương. Sau khi mở, ổn định ≥ 30 ngày ở 2–8 độ C.; | ISO 13485 hoặc tương đương | Cliniqa Corporation, Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
49 | 49 | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | Hộp | 2x100ml+2x100ml | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao được sử dung để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu. Thành phần: Na+; K+; Cl-. Sau khi mở, ổn định trong ≥ 90 ngày ở 2-25 độ C | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 2
50 | 50 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm beta-2 Microglobulin | Hộp | 1x40mL+1x10mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng beta-2 Microglobulin mẫu huyết thanh hoặc nước tiểu người. Thành phần: Hạt latex được phủ kháng thể kháng beta2-microglobulin người, Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 0.20 - 30 mg/L (serum). 0.07 - 3.5 mg/L (urine) | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4
51 | 51 | Chất chuẩn cho xét nghiệm beta2-MICROGLOBULIN | Hộp | 1x1mL | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng beta2-MICROGLOBULIN Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (dạng bột đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm beta2-Microglobulin | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 2
52 | 52 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm beta2-Microglobulin | Hộp | 2x1mL | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (dạng bột đông khô), có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình kiểm chứng | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 6
53 | 53 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm beta2-Microglobulin với mẫu nước tiểu | Hộp | 1x3mL | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin với mẫu nước tiểu Thành phần thuốc thử: bột đông khô, có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để kiểm chứng xét nghiệm beta2-Microglobulin | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 6
54 | 54 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hộp | 4x27ml+4x9ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (pH 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,85%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,92%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | ISO 13485 hoặc tương đương | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 30
55 | 55 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hộp | 2x3ml | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | ISO 13485 hoặc tương đương | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 6
56 | 56 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Lọ | 1x5ml | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | ISO 13485 hoặc tương đương | SERO AS, Na Uy sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 24
57 | 57 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hộp | 4x27ml+4x9ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,26 - 10,3 mmol/L (10 - 400 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,26%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,71%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | ISO 13485 hoặc tương đương | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 32
58 | 58 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hộp | 2x1ml | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | ISO 13485 hoặc tương đương | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 6
59 | 59 | Định lượng CRP | Hộp | 4x30ml+4x30ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5,73%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,40%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Denka Co., Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 18
60 | 60 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hộp | 5x2ml | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục | ISO 13485 hoặc tương đương | Denka Co., Ltd., Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 6
61 | 61 | Định lượng Phospho vô cơ | Hộp | 4x15ml+4x15ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ; Thành phần: Sulphuric acid 200 mmol/L; Ammoniumheptamolybdate 0,35 mmol/L; Glycine 50 mmol/L; Phương pháp: Đo quang UV; Dải tuyến tính: Huyết thanh: 0,32 – 6,40 mmol/L (1 – 20 mg/dL), Nước tiểu: 0 – 113 mmol/L (0 – 350 mg/dL); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,41%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,99%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
62 | 62 | Định lượng Vancomycin | Hộp | 2x32ml+2x16ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng vancomycin; Thành phần: Thuốc thử enzym 1: Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,21 U/mL); chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò; Thuốc thử kháng thể/cơ chất 2: Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin (27 μg/mL); albumin huyết thanh bò; G6P (44 mM); NAD (36 mM); Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 2,0–50 μg/mL (1,3–34 μmol/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 5
63 | 63 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | Hộp | 1x5ml+5x2ml | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Vancomycin; Thành phần: vancomycin, dung dịch đệm, natri azit 0,09%, pH 5,0.; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Vancomycin: 0, 5, 10, 20, 30, 50 μg/mL | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 3
64 | 64 | Hóa chất định lượng Amikacin | Hộp | 2x6mL+1x13.3mL+6x1mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng amikacin; Thành phần: Thuốc thử enzyme A: amikacin đánh dấu bởi glucose-6‑phosphate dehydrogenase (0,35 U/mL); Thuốc thử kháng thể/cơ chất B: kháng thể cừu phản ứng với amikacin (257 μg/mL),glucose-6‑phosphate (66 mM), nicotinamide adenine dinucleotide (40 mM); Emit Drug Assay Buffer Concentrate; Chất hiệu chuẩn Amikacin Emit; Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 2,5–50 μg/mL (4,3–85,5 μmol/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 8,6%; Độ chụm giữa các lần chạy: CV ≤ 3,9%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 3
65 | 65 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc | Hộp | 12x5ml(4x5mllevel1+4x5mlleve2+4x5mllevel3) | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc 3 mức | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 3
66 | 66 | Định lượng Acetaminophen | Hộp | 2x32mL+2x16mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acetaminophen; Thành phần: Kháng thể cừu phản ứng với acetaminophen (73 μg/mL), acetaminophen được đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,42 U/mL), glucose-6-phosphate (22 mM), nicotinamide adenine dinucleotide (20 mM), dung dịch đệm Tris, albumin huyết thanh bò; Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 0,3–200 μg/mL; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 3
67 | 67 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Acetaminophen | Hộp | 1x5mL+5x2mL | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Acetaminophen; Thành phần: acetaminophen, dung dịch đệm phosphate; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Acetaminophen (µg/mL): 0; 10; 25; 50; 100; 200 | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 2
68 | 68 | Định lượng Acetaminophen | Hộp | 2x32mL+2x16mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acetaminophen; Thành phần: Kháng thể cừu phản ứng với acetaminophen (73 μg/mL), acetaminophen được đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,42 U/mL), glucose-6-phosphate (22 mM), nicotinamide adenine dinucleotide (20 mM), dung dịch đệm Tris, albumin huyết thanh bò; Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 0,3–200 μg/mL; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 3
69 | 69 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Acetaminophen | Hộp | 1x5mL+5x2mL | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Acetaminophen; Thành phần: acetaminophen, dung dịch đệm phosphate; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Acetaminophen (µg/mL): 0; 10; 25; 50; 100; 200 | ISO 13485 hoặc tương đương | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 2
70 | 70 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | Hộp | 16x48mL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu (LIH); Thành phần: Natri chlorid 0.9%; Phương pháp: Photometric; Dải đo: Lipemia: ≤ 0,015 đến > 0,2000 OD, Icterus: < 2,5 đến ≥ 40 mg/dL, Hemolysis: < 50 đến ≥ 500 mg/dL; Bước sóng: ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 6
71 | 71 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Zinc | Hộp | 2 lọ x 15 mL (A1) + 2 lọ x 5 mL (A2) + 1 lọ x 10 mL (B) + 1 lọ x 3 mL (S) | Dải đo: tinh dịch (176 μg/dL - 30000 μg/dL), huyết thanh (7.7 μg/dL - 1250 μg/dL), phương pháp đo: BROMO-PAPS | ISO 13485 hoặc tương đương | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1
72 | 72 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Bình | 1x5l | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 60
73 | 73 | Dây bơm | Túi | 2cái/túi | Dây bơm nhu động bằng cao su và nhựa, dài 10.5cm | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Trung Quốc | 10
74 | 74 | Bóng đèn sử dụng cho máy AU | Cái | 1cái | Bóng đèn Halogen 12V 20W | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 6
75 | 75 | Điện cực Na dùng cho máy AU | Cái | 1cái | Điện cực Natri. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1.5 cm, chiều dài: 3.8 cm | ISO 13485 hoặc tương đương | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
76 | 76 | Điện cực Kali dùng cho máy AU | Cái | 1cái | Điện cực Kali. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1.5 cm, chiều dài: 3.8 cm | ISO 13485 hoặc tương đương | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
77 | 77 | Điện cực Cl dùng cho máy AU | Cái | 1cái | Điện cực Clo. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1.5 cm, chiều dài: 3.8 cm | ISO 13485 hoặc tương đương | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
78 | 78 | Điện cực Reference dùng cho máy AU | Cái | 1pcs/box | Điện cực tham chiếu. Chất liệu: nhựa và kim loại. Đường kính thân: 1.6 cm, chiều dài: 5.8 cm | ISO 13485 hoặc tương đương | A&T Corporation/ Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
79 | 79 | Que khuấy for R1 & S trên các AU | Cái | 1Que | Que khuấy dạng xoắn phủ teflon, dài 7,6cm | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 2
80 | 80 | Kim hút hóa chất dùng cho máy AU | Cái | 1pcs/box | Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 2
81 | 81 | Kim hút bệnh phẩm dùng cho máy AU | Cái | 1pcs/box | Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm. Dùng để hút và phân phối mẫu bệnh phẩm | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 2
82 | 82 | Cóng phản ứng dùng cho máy AU | Cái | 10pcs/box | Cóng phản ứng, 6mm, 10 cóng/bộ. Làm từ thủy tinh vĩnh cửu | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 10
83 | 83 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Hộp | 6x15mL | Thành phần: Sodium chloride Dải đo: Lipemia: ≤ 0,015 đến > 0,2000 OD, Icterus: < 2,5 đến ≥ 40 mg/dL, Hemolysis: < 50 đến ≥ 500 mg/dL Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 8
Tổng phần I: 83 mặt hàng
II |  | Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy khí máu GASTAT 1800 hoặc tương đương
84 | 1 | Bộ hoá chất sử dụng cho máy khí máu | Bình | Bình 450ml | Bộ hóa chất sử dụng cho máy khí máu Gastat, dạng cartridge hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 23
85 | 2 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu | Bình | Bình 550ml | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu. Thành phần: chứa: đệm, chất hoạt động bề mặt, chất khử trùng và nước khử ion hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 28
86 | 3 | Dung dịch kiểm chuẩn 3 mức (Kiểm chuẩn thông số pH, PCO2, PO2) | Hộp | 12x3levelx2.5ml | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm khí máu, dạng dung dịch chứa muối và một đệm nền sinh lý, sử dụng cho dòng máy xét nghiệm khí máu Gastat hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Eurotrol B.V., Hà Lan sản xuất cho Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 4
87 | 4 | Dung dịch đổ điện cực tham chiếu | Hộp | 3 lọ / bộ | Dung dịch đổ điện cực tham chiếu, dạng dung dịch hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
88 | 5 | Dung dịch đổ điện cực Natri/Kali | Bộ | 2 lọ/bộ | Dung dịch đổ điện cực Na/K, dạng dung dịch hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
89 | 6 | Dung dịch đổ điện cực Chlo/Canxi | Bộ | 2 lọ/bộ | Dung dịch đổ điện cực Chlo/Canxi, dạng dung dịch hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
90 | 7 | Dung dịch đổ điện cực pH | Bộ | 2 lọ/bộ | Dung dịch đổ điện cực pH, dạng dung dịch hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
91 | 8 | Điện cực Hemoglobin | Chiếc | 1 chiếc | Điện cực Hemoglobin dùng để đo hemoglobin bằng cách đo độ hấp thụ của hai bước sóng hồng ngoại. | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 1
92 | 9 | Cổng nhận mẫu | Chiếc | 1 chiếc | Cổng nhận mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series |  | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 6
93 | 10 | Bộ ống dây bơm | Túi | 3 chiếc/ túi | Bộ ống dây bơm. Tương thích với máy GASTAT 1800 series |  | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 3
94 | 11 | Bộ ống dây dẫn | Bộ | Bộ | Bộ ống dây dẫn. Tương thích với máy GASTAT 1800 series |  | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 1
95 | 12 | Điện cực pH | Chiếc | 1 chiếc | "Điện cực pH, tương thích với máy khí máu. Xét nghiệm được thực hiện trên phương pháp đo điện thế Điện cực ổn định trong 20 tháng kể từ ngày sản xuất" | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
96 | 13 | Vỏ điện cực tham chiếu | Cái | 1 cái | "Vỏ điện cực tham chiếu, tương thích với máy khí máu. Vỏ điện cực và lõi điện cực được lắp ráp với nhau sẽ thành điện cực tham chiếu Ref ELECTRODE. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất " | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 1
97 | 14 | Lõi điện cực tham chiếu | Hộp | 1 chiếc | "Lõi điện cực tham chiếu,tương thích với máy khí máu Vỏ điện cực và lõi điện cực được lắp ráp với nhau sẽ thành điện cực tham chiếu Ref ELECTRODE. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất " | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 1
98 | 15 | Điện cực pO2 | Chiếc | 1 chiếc | "Điện cực pO2, tương thích với máy khí máu Xét nghiệm được thực hiện dựa trên phương pháp điện cực Clark. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất" | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
99 | 16 | Điện cực pCO2 | Chiếc | 1 chiếc | "Điện cực pCO2, tương thích với máy khí máu Xét nghiệm được thực hiện dựa trên phương pháp điện cực Severinghause. Điện cực ổn định trong18 tháng kể từ ngày sản xuất " | ISO 13485 hoặc tương đương | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 2
100 | 17 | Vòi hút mẫu từ ống chứa mẫu | Chiếc | 1 chiếc | Vòi hút mẫu từ ống chứa mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series |  | Techno Medica Co., Ltd., Nhật Bản | 1
Tổng phần II: 17 mặt hàng
III |  | Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích điện giải ISE500 hoặc tương đương
101 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Hộp | Cal A: 650mL Cal B: 200mL | Nồng độ: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 Thành phần chính: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 20
102 | 2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch rửa máy) | Hộp | 10x5ml | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 15
103 | 3 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch đậm đặc) | Hộp | 3x2ml | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 20
104 | 4 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) (QC) | Hộp | 10x1ml | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Đặc tính hiệu suất: Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Độ chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 36
105 | 5 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 3
106 | 6 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực pH electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 3
107 | 7 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 3
108 | 8 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực Ca electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 1
109 | 9 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 3
110 | 10 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Chiếc | 1 Chiếc/ hộp | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 3
111 | 11 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (dây bơm) | Túi | Túi 1 cái | Dây bơm Tubing pump Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 2
112 | 12 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch nạp điện cực) (Na/K/Cl/Ca/pH) | Hộp | 5x0.8ml | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, surface active agent, preservative agent. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 2
113 | 13 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch nạp điện cực) (Điện cực chuẩn Ref) | Lọ | 20ml | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, dung dịch đệm pH và chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics GmbH/ Đức | 3
Tổng phần III: 13 mặt hàng
IV |  | Hoá chất dùng cho máy nước tiểu AUTO-100 hoặc tương đương
114 | 1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Hộp | Hộp 100 test | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2,6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2,4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 500
115 | 2 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động | Chai | 500 mL | Thành phần chính: Sodium hydroxide, surfactant, buffer solution. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 40
116 | 3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 1 | Lọ | 8ml | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 1, đóng gói 8ml dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 2
117 | 4 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 2 | Lọ | 8ml | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2, đóng gói 8ml dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 2
118 | 5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 3 | Lọ | 8ml | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics GmbH/ Đức | 2
Tổng phần IV: 05 mặt hàng
V |  | Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy miễn dịch COBAS 6000 hoặc tương đương
119 | 1 | Hóa chất định lượng TSH | Hộp | 200 Test | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin ; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 50
120 | 2 | Hoá chất chuẩn định lượng TSH | Hộp | 4 x 1.3 ml | ▪ TSH Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TSH Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của TSH Cal1 trong hỗn hợp huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
121 | 3 | Hóa chất định lượng T3 | Hộp | 200 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đa dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium; ANS ; đệm phosphate. R2: T3 đánh dấu biotin ; ANS ; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 50
122 | 4 | Hóa chất chuẩn định lượng T3 | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ T3 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ T3 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 T3 với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
123 | 5 | Hóa chất định lượng FT4 | Hộp | 200 tests | M:Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng T4 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate . R2: T4 đánh dấu biotin; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 50
124 | 6 | Hóa chất chuẩn định lượng FT4 | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ FT4 4 Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ FT4 4 Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 L‑thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò) | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
125 | 7 | Hóa chất định lượng Tg | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin; đệm Bis‑Tris. R2: Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm Bis‑Tris | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
126 | 8 | Hóa chất chuẩn định lượng Tg | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ TG 2 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TG 2 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.15 ng/mL và khoảng 180 ng/mL) trong huyết thanh ngựa. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
127 | 9 | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp | Hộp | 4x3ml | ▪ PC U1: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ PC U2: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 15
128 | 10 | Hóa chất định lượng Anti-TPO | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đa dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS R2:TPO đánh dấu biotin ; đệm TRIS | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
129 | 11 | Hóa chất chuẩn định lượng Anti-TPO | Hộp | 4x1.5mL | ▪ Anti‑TPO Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 ▪ Anti‑TPO Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Kháng thể kháng TPO (cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 35 IU/mL và khoảng 350 IU/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
130 | 12 | Hóa chất định lượng Anti-TG | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Tg đánh dấu biotin ; đệm TRIS R2: Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm TRIS | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
131 | 13 | Hóa chất chuẩn định lượng Anti-TG | Hộp | 4x1.5mL | ▪ ATG Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 ▪ ATG Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Kháng thể kháng Tg (ATG Cal1: người, ATG Cal2: cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
132 | 14 | Hóa chất định lượng Troponin T | Hộp | 200 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 24
133 | 15 | Hóa chất chuẩn định lượng Troponin T | Hộp | 4 x 1ml | ▪ TNTHSX Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TNTHSX Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 18 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 4200 ng/L hoặc pg/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
134 | 16 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm bệnh nhồi máu cơ tim | Hộp | 4 x 2 ml | ▪ PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
135 | 17 | Hóa chất định lượng proBNP | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20
136 | 18 | Hóa chất chuẩn định lượng proBNP | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ PBNPX Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PBNPX Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 ProBNP với hai khoảng nồng độ (khoảng 16.6 pmol/L hoặc 140 pg/mL và khoảng 320 pmol/L hoặc 2700 pg/mL) trong huyết thanh ngựa. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 8
137 | 19 | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch | Hộp | 4 x 2 ml | ▪ PC CARDII1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC CARDII2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 15
138 | 20 | Hóa chất định lượng AFP | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin; đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
139 | 21 | Hóa chất chuẩn định lượng AFP | Hộp | 4x1 ml | AFP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 AFP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 AFP (người, từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 IU/mL hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 4
140 | 22 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin ; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
141 | 23 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 15-3 | Hộp | 4x1 ml | ▪ CA 15‑3 II Cal1: 2 chai. mỗi chai chứa 1.0 ml mẫu chuẩn 1 ▪ CA 15‑3 II Cal2: 2 chai. mỗi chai chứa 1.0 ml mẫu chuẩn 2 CA 15‑3 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 15 U/ml và khoảng 100 U/ml) trong ma trận huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
142 | 24 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 đánh dấu biotin, đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd/ Trung Quốc | 12
143 | 25 | Hóa chất chuẩn định lượngCA 19-9 | Hộp | 4x1 ml | ▪ CA19‑9 Cal1: 2 chai, mỗi chai cho 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA19‑9 Cal2: 2 chai, mỗi chai cho 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 19‑9 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
144 | 26 | Hóa chất định lượng CA 125 | Hộp | 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin ; đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
145 | 27 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 125 | Hộp | 4x1ml | ▪ CA125 II Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA125 II Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh ngựa (CA125 II Cal1) là 0 U/mL; CA125 II Cal2 chứa khoảng 500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
146 | 28 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
147 | 29 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 72-4 | Hộp | 4x1 ml | ▪ CA72‑4 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA72‑4 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 72‑4 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 U/mL và khoảng 70 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
148 | 30 | Hóa chất định lượng CEA | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12
149 | 31 | Hóa chất chuẩn định lượng CEA | Hộp | 4x1 ml | ▪ CEA Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CEA Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CEA (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
150 | 32 | Hóa chất định lượng Cyfra 21-1 | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 8
151 | 33 | Hóa chất chuẩn định lượng Cyfra 21-1 | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ CYFRA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CYFRA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Cytokeratin (người, từ dòng tế bào MCF‑7) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
152 | 34 | Hóa chất định lượng PSA toàn phần | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin ; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 8
153 | 35 | Hóa chất chuẩn định lượng PSA toàn phần | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ TPSA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TPSA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PSA (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 60 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
154 | 36 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm các dấu ấn ung thư trong máu | Hộp | 4 x 3 ml | ▪ PC TM1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) ▪ PC TM2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 15
155 | 37 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 30
156 | 38 | Hóa chất chuẩn định lượng Ferritin | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ FERR Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ FERR Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Ferritin (người, gan) với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
157 | 39 | Hóa chất xét nghiệm HCV | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, đệm HEPES. R2: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium, đệm HEPES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 80
158 | 40 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động | Hộp | 16 x 1.3 ml | ▪PC A‑HCV1: 8 chai. mỗi chai chứa 1.3 ml mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người. âm tính với kháng thể kháng HCV; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0‑0.3 ▪ PC A‑HCV2: 8 chai. mỗi chai chứa 1.3 ml mẫu chứng huyết thanh Kháng HCV (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng: Anti‑HCV II: khoảng 4 | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 8
159 | 41 | Hoá chất xét nghiệm HBsAg | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg ; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg , kháng thể đa dòng kháng HBsAg đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 80
160 | 42 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAg | Hộp | 16 x 1.3ml | ▪ PC HBSAGII1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HBsAg; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.0‑0.80 ▪ PC HBSAGII2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 2.6‑5.0 | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 8
161 | 43 | Hóa chất xét nghiệm HbsAb định lượng | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin R1: HBsAg (ad/ay) người/tái tổ hợp đánh dấu biotin; đệm MES R2: HBsAg (ad/ay) đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
162 | 44 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAb định lượng | Hộp | 16 x 1.3 ml | ▪ PC A‑HBS1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: ≤ 5 IU/L ▪ PC A‑HBS2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Kháng thể kháng HBs (người) khoảng 100 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: 60‑150 IU/L | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
163 | 45 | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ streptavidin. R0: MES; Nonidet P40. R1: Kháng thể đơn dòng kháng p24 đánh dấu biotin, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin (E. coli), peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin; đệm TRIS. R2: Kháng thể đơn dòng kháng p24 , kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2, peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 30
164 | 46 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | Hộp | 6x2 ml | ▪ PC HIV1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể); chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng (COI): HIV combi PT: khoảng 0.250 HIV Duo: khoảng 0.250 ▪ PC HIV2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV; chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng: HIV combi PT: khoảng 5.00 HIV Duo: khoảng 5.00 ▪ PC HIV3: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Kháng nguyên HIV p24 (E. coli, rDNA) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng: HIV combi PT: khoảng 4.00 HIV Duo: khoảng 10.0 | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 4
165 | 47 | Hóa chất định lượng βhCG | Hộp | 100 tests | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20
166 | 48 | Hóa chất chuẩn định lượng βhCG | Hộp | 4 x 1 ml | ▪ HCG+β Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ HCG+β Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong đệm huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 4
167 | 49 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm βhCG và các chỉ số ung thư | Hộp | 2 x 16 ml | Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 % | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20
168 | 50 | Dung dịch rửa thường quy | Hộp | 2x2L | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd;Trung Quốc | 110
169 | 51 | Dung dịch tạo phản ứng | Hộp | 2x2L | Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 110
170 | 52 | Dung dịch rửa ISE | Hộp | 5x100 ml | Natri hydroxide 3 mol/L Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính) Phụ gia | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 15
171 | 53 | Dung dịch rửa trong quá trình phản ứng | Hộp | 5 x 600 ml | Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 7.0. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 70
172 | 54 | Dung dịch rửa đầu kim hút hoá chất và bệnh phẩm | Hộp | 12x70 ml | KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 % | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
173 | 55 | Đầu côn hút hoá chất và cốc phản ứng | Hộp | 48 x (84 típ + 84 cúp) + 8 hộp giấy thải | Vật tư tiêu hao sử dụng trên máy phân tích miễn dịch | ISO 13485 hoặc tương đương | Balda Medical GmbH,/ Đức; MM C.P. Schmidt GmbH,/ Đức; Flex Precision Plastics Solutions (Switzerland) AG,/ Thụy Sỹ | 50
174 | 56 | Thuốc thử xét nghiệm HE4 | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1:Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd.;Trung Quốc | 7
175 | 57 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ HE4 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ HE4 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 pmol/L và khoảng 200 pmol/L) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
176 | 58 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ PC HE4 1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC HE4 2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 50 pmol/L và khoảng 400 pmol/L) trong huyết thanh người; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
177 | 59 | Thuốc thử xét nghiệm LH | Hộp | 100 Test | M :Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin; đệm TRIS. R2: Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
178 | 60 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ LH Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ LH Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 LH (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/mL và khoảng 45 mIU/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
179 | 61 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin, đệm MES. R2: Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium, đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
180 | 62 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ FSH Cal1: 2 chai. mỗi chai 1.0 ml mẫu chuẩn 1 ▪ FSH Cal2: 2 chai. mỗi chai 1.0 ml mẫu chuẩn 2 FSH (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/ml và khoảng 55 mIU/ml) trong huyết thanh ngựa. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
181 | 63 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Progesterone kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
182 | 64 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ PROG III Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PROG III Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Progesterone (từ thực vật) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.6 nmol/L hoặc 0.2 ng/mL và khoảng 169 nmol/L hoặc 53 ng/mL) trong huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
183 | 65 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin; thuốc thử cung cấp 2-bromoestradiol; đệm MES. R2: Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
184 | 66 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ TESTO Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TESTO Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Testosterone (từ thực vật) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.4 ng/mL hoặc 40 ng/dL hoặc 1.4 nmol/L và khoảng 11.5 ng/mL hoặc 1150 ng/dL hoặc 40 nmol/L) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
185 | 67 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin; mesterolone; đệm MES. R2: Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
186 | 68 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ E2 III Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ E2 III Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Estradiol (tổng hợp) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 73 pmol/L hoặc 20 pg/mL và khoảng 7340 pmol/L hoặc 2000 pg/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
187 | 69 | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng prolactin đánh dấu biotin, đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng prolatin đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd.;Trung Quốc | 2
188 | 70 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ PRL Cal1: 2 chai. mỗi chai 1.0 ml mẫu chuẩn 1 ▪ PRL Cal2: 2 chai. mỗi chai 1.0 ml mẫu chuẩn 2 Prolactin (người. tái tổ hợp. từ E. coli) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 2 µIU/ml hoặc 0.09 ng/ml và khoảng 2000 µIU/ml hoặc 94 ng/ml) trong hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
189 | 71 | Thuốc thử xét nghiệm TSHR | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ streptavidin R1: Dung dịch đệm: Đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng TSHR M22 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
190 | 72 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSHR | Hộp | 4 x 2.0 ml | ▪ ATSHR Cal1: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL ▪ ATSHR Cal2: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL Nồng độ ATSHR Cal1 khoảng 0.75 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh người; ATSHR Cal2 chứa khoảng 25 IU/L kháng thể kháng TSHR người trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
191 | 73 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Hộp | 4 x 2 ml | ▪ PC THYRO1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC THYRO2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
192 | 74 | Thuốc thử xét nghiệm PTH | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 6
193 | 75 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ PTH Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PTH Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PTH (peptide tổng hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 pmol/L hoặc 10 pg/mL và khoảng 466 pmol/L hoặc 4400 pg/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
194 | 76 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Thuốc thử tiền xử lý mẫu: Kháng thể kháng Fdγ người; đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin; HBcAg đánh dấu phức hợp ruthenium | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
195 | 77 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Hộp | 16 x 1 mL | ▪ PC A‑HBCIGM1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng HBc; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0‑0.3 cho máy phân tích cobas e 411 0‑0.2 cho máy phân tích cobas e 402, cobas e 601, cobas e 602 và cobas e 801 ▪ PC A‑HBCIGM2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Kháng thể IgM kháng HBc (người) > 130 U/mL (đơn vị Viện Paul‑Ehrlich) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng: khoảng 2.50 | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
196 | 78 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ streptavidin. R0: DTT : 1,4‑dithiothreitol ; đệm citrate. R1: HBcAg ; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu biotin; kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
197 | 79 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Hộp | 16 x 1.3 mL | ▪ PC A‑HBCII 1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBc; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 1.15‑3.4 ▪ PC A‑HBCII 2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Kháng thể kháng HBc (người) khoảng 1 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.15‑0.95 | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
198 | 80 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Toxoplasma IgM | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng nguyên Toxoplasma đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES. R2: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin; đệm HEPES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
199 | 81 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Toxoplasma IgM | Hộp | 16 x 0.67 mL | ▪ PC TOXIGM1: 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng Toxo; chất bảo quản. ▪ PC TOXIGM2: 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Toxo khoảng 125 U/mL (đơn vị Roche được lựa chọn ngẫu nhiên); chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
200 | 82 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Toxoplasma IgG | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu biotin đệm TRIS R2: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm TRIS | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
201 | 83 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Toxoplasma IgG | Hộp | 16 x 1 mL | ▪ PC TOXIGG1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính đến dương tính yếu với kháng thể IgG kháng Toxo (khoảng 1 IU/mL); chất bảo quản. ▪ PC TOXIGG2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng Toxo (khoảng 50 IU/mL); chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
202 | 84 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ streptavidin R1: Kháng nguyên đặc hiệu CMV đánh dấu biotin; đệm MES. R2: Kháng nguyên đặc hiệu CMV đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
203 | 85 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 16 x 1.0 mL | ▪ PC CMVIGG1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính yếu với kháng thể IgG kháng CMV (khoảng 1.5 U/mL); chất bảo quản. ▪ PC CMVIGG2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng CMV (khoảng 25 U/mL); chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 2
204 | 86 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin; danazol ; đệm MES R2: Dẫn xuất cortisol đánh dấu phức hợp ruthenium; danazol ; đệm MES | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 5
205 | 87 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ CORT II Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CORT II Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Cortisol (tổng hợp) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 12.5 nmol/L hoặc 0.45 µg/dL và khoảng 1000 nmol/L hoặc 36 µg/dL) trong hỗn hợp huyết thanh người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 3
206 | 88 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ProGRP, SCC, Cyfra 21-1, NSE | Hộp | 4 x 3.0 ml | ▪ PC LC 1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC LC 2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
207 | 89 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Hộp | 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng 18E5 kháng NSE đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng 84B10 kháng NSE đánh dấu phức hợp; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 1
208 | 90 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE | Hộp | 4 x 1.0 ml | ▪ NSE Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ NSE Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 NSE (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0.5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò), natri azide | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 1
209 | 91 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin | Hộp | 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 3
210 | 92 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Calcitonin | Hộp | 4 x 1.0 mL | ▪ hCT Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ hCT Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Calcitonin (tổng hợp) với hai khoảng nồng độ (khoảng 2.0 pg/mL hoặc 0.585 pmol/L và khoảng 500 pg/mL hoặc 146 pmol/L) trong huyết thanh ngựa. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 2
211 | 93 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin, vitamin B12, calcitonin, PTH ... | Hộp | 4 x 3ml | ▪ PC V1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC V2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 2
212 | 94 | Thuốc thử xét nghiệm PIVKA‑II | Hộp | 100 Test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 1
213 | 95 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PIVKA‑II | Hộp | 4 x 1.0 ml | ▪ PIVKA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PIVKA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PIVKA‑II (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 12 ng/mL và khoảng 2300 ng/mL) trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 1
214 | 96 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm PIVKA‑II | Hộp | 4 x 1.0 ml | ▪ PC HCC 1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC HCC 2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Protein được tạo do thiếu vitamin K hoặc antagonist‑II (protein induced by vitamin K absence or antagonist‑II, PIVKA‑II) (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 23 ng/mL và khoảng 350 ng/mL) trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | 2
215 | 97 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC | Hộp | 4 x 1.0 ml | ▪ SCC Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ SCC Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 SCC (tái tổ hợp từ E. coli) ở 2 khoảng nồng độ (< 1.5 ng/mL và khoảng 20 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
216 | 98 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ProGRP, SCC, Cyfra 21-1, NSE | Hộp | 4 x 3.0 ml | ▪ PC LC 1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh ▪ PC LC 2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh | ISO 13485 hoặc tương đương | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 1
Tổng phần V: 98 mặt hàng
VI |  | Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy ADAMS 1800 hoặc tương đương
217 | 1 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | 600mL x 4 | Quy cách đóng gói: (600mL x 4) / Hộp. Gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 22
218 | 2 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | 600mL x 2 | Quy cách đóng gói: (600mL x 2) / Hộp. Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 5
219 | 3 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | 600mL x 2 | Quy cách đóng gói: (600mL x 2) / Hộp. Gồm: Sodium azide: <=0.01%; Oxidizing agent:<=0.3%; Phosphate: <=1%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 40
220 | 4 | Dung dịch pha loãng máu và rửa đường ống | Hộp | 2L x 3 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần và rửa đường ống. Quy cách đóng gói: (2L x 3) / Hộp. Gồm: Sodium azide: <=0.02%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 7
221 | 5 | Cột sắc kí | Hộp | 1 column | Cột sắc kí. Quy cách đóng gói: 1 column / Hộp. Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone). Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 3
222 | 6 | Dung dịch hiệu chuẩn | Hộp | Low: 5ml, High: 5mL, Diluent: 15mL | Dung dịch hiệu chuẩn. Quy cách đóng gói: (Low: 5mL x 1; High: 5mL x 1; Diluent: 15mL x 1) / Hộp. Gồm: Human source hemoglobin: <=0.6%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 3
223 | 7 | Dung dịch kiểm chuẩn | Hộp | Level 1: 4x0.25mL -Level 2: 4x0.25mL | Chất kiểm chuẩn. Quy cách đóng gói: (Level 1: 4x0.25mL; Level 2: 4x0.25mL) / Hộp. Gồm: Hemoglobin, human: 13.0-15.0g/dL; Potassium Cyanide: <0.005%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Canterbury Scientific Limited/ New Zealand | 7
224 | 8 | Dung dịch pha loãng mẫu chuẩn | Hộp | 1x250mL+1x15mL | Quy cách đóng gói: (1x250mL+ 1x15ml) / Hộp. Gồm: DILUENT 80: Phosphate <= 0.1%, Surfactant <= 0.1%; RECONSTITUENT 80: Phosphate <= 0.6%, Surfactant <= 1.0% | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 5
225 | 9 | Dung dịch rửa đậm đặc | hộp | 250mL | Dung dịch rửa máy. Quy cách đóng gói: 250mL / Hộp. Gồm: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salf: 1-5%; Antiseptic: 0.1- 1%; Pure water: 85-95%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Arkray Factory, Inc./ Nhật Bản | 5
Tổng phần VI: 09 mặt hàng
Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy VITEK 2 hoặc tương đương
226 | 1 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm ≥47 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 40
227 | 2 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm ≥43 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 15
228 | 3 | Thẻ định danh cho nấm | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men Thẻ gồm ≥46 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 1
229 | 4 | Thẻ định danh cho Neisseria/Haemophilus | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm ≥30 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 2
230 | 5 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với Hệ thống VITEK® 2 để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau. | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 50
231 | 6 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 15
232 | 7 | Thẻ kháng sinh đồ Phế cầu, Liên cầu | Hộp | Hộp ≥20 thẻ | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 2
233 | 8 | Ống tuýp 12 x 75 mm pha huyền dịch vi khuẩn | Hộp | Hộp ≥2000 ống | Ống nghiệm pha huyền dịch vi khuẩn bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động | ISO 13485 hoặc tương đương | Greiner bio-One GmbH/Đức | 5
234 | 9 | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn | Chai | Chai ≥500ml | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động, pH: 4.5 - 7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | LABORATOIRE AGUETTANT/ Pháp | 25
Tổng phần VII: 09 mặt hàng
VIII |  | Hoá chất, sinh phẩm nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ cho vi sinh vật
235 | 1 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột | Hộp | Hộp ≥25 thanh | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux SA/Pháp | 1
236 | 2 | Hóa chất định danh 20E reagent | Hộp | Hộp ≥06 ống | Hóa chất định danh 20E gồm 6 hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VP1, VP2, TDA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux SA/Pháp | 1
237 | 3 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột | Hộp | Hộp ≥25 thanh + ≥25 ống hóa chất | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột, dễ mọc, gồm ≥20 giếng chứa các hóa chất đông khô và ≥7ml môi trường AUX. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux SA/Pháp | 1
238 | 4 | Chai cấy máu hiếu khí | Chai | Chai 30 ml x 100 chai/hộp | Chai môi trường phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, - Cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh - Chứa ≥30ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones, - Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT, - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE-IVD, FDA Mỹ... | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 5000
239 | 5 | Chai cấy máu kỵ khí | Chai | Chai 30 ml x 100 chai/hộp | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật kỵ khí và kỵ khí tùy tiện từ máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể. - Cấu tạo bằng polycarbonate nắp màu cam - Chứa ≥ 40ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: imipenem, meropenem, oxacillin, glycylcyclines, macrolides, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, ketolides, và glycopeptides - Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE-IVD, FDA Mỹ... | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 5000
240 | 6 | Chai cấy máu trẻ em | Chai | Chai 30 ml x 100 chai/hộp | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu - Chai cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu vàng - Chứa ≥ 30ml môi trường và ≥1.6g hạt polyme hấp phụ - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones - Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE-IVD, FDA Mỹ... | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux Inc/Mỹ | 400
241 | 7 | Hóa chất nhuộm Gram | Hộp | Hộp 4 chai x ≥250 ml | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai ≥250ml, Lugol chai ≥250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai ≥250ml và Safranine chai ≥250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x ≥250 ml có vòi bơm tiện dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam; B250900; | 25
242 | 8 | Hóa chất phát hiện indole | Hộp | Hộp ≥1 ống x 25ml | Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan. Lọ ≥25ml chứa Dimethylamino-4-benzaldehyde, Hydrochloric acid, Amyl alcohol Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux S.A, Pháp | 4
243 | 9 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ | Bộ 3 chai ≥250ml | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai ≥250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai ≥250ml và Methylen Blue chai ≥250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x ≥250ml có vòi bơm tiện dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | 15
244 | 10 | Columbia Agar + 5% Sheep Blood (Môi trường nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính) | Đĩa | 10 đĩa/Hộp | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | 5000
245 | 11 | Chocolate Agar + MultiVitox (Môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria và Haemophilus) | Đĩa | 10 đĩa/Hộp | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | 2500
246 | 12 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella từ mẫu bệnh phẩm đường ruột | Đĩa | 10 đĩa/Hộp | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | 50
247 | 13 | Ổng lưu chủng | Hộp | Hộp ≥64 ống | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Hộp ≥64 ống, mỗi ống chứa 25 hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | BioMerieux SA/Pháp | 1
248 | 14 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg & Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Hộp | 150 tests | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales. Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO | ISO 13485 hoặc tương đương |  | 2
249 | 15 | Khoanh kháng sinh Cefotaxime 30µg & Cefotaxime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Hộp | 150 tests | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales, Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg + Clavulanic acid 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO | ISO 13485 hoặc tương đương |  | 2
250 | 16 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Ertapenem | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Ertapenem với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.06 - 4 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 3
251 | 17 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Imipenem | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Imipenem với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.12 -8 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 3
252 | 18 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Meropenem | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Meropenem với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.12 -8 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 3
253 | 19 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Vancomycin | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Vancomycin với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Khay gồm 12 test, đã chứa sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo dải nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.25 -16 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD, ISO 13485. | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 5
254 | 20 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Colistin | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Colistin với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.25 -16 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 5
255 | 21 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Amikacin | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Amikacin với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 1 - 64mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 2
256 | 22 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Ampicillin/Sulbactam | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Ampicillin/Sulbactam với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 1 - 64mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 5
257 | 23 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Fluconazole | Hộp | 3 kit /Hộp (36 test) | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Fluconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 1 - 64mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương | Himedia-Ấn Độ | 1
258 | 24 | Khoanh kháng sinh các loại (40 loại) | Khoanh | 250 khoanh/ Hộp | Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm ≥50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 10000
259 | 25 | Dung dịch hóa chất để làm phản ứng Oxidase | Hộp | Hộp ≥ 50 ống x ≥ 0.75ml | -Thuốc thử dùng trong quy trình định tính phát hiện enzyme oxy hóa cytochrom - Thành phần: N,N,N,N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine 10.0 g, Ascorbic Acid 2.0 g, Demineralized Water 1000.0 ml - Đóng gói: 50 lọ x 0.75 ml | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel Inc/ Hoa Kỳ | 1
260 | 26 | Môi trường canh thang giàu dinh dưỡng được khuyến cáo sử dụng nuôi cấy streptococci, Neisseria và các sinh vật khó mọc khác. (BHI) | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường dịch chiết tim não Brain Heart Infusion được dùng để nuôi cấy liên cầu khuẩn, Neisseria và các loài vi khuẩn khó mọc khác. Môi trường có hàm lượng dinh dưỡng cao và khả năng đệm tốt giúp hỗ trợ sự tăng trưởng của nhiều loại vi sinh vật. Thành phần (g/l): Brain infusion solids 12.5 , Beef heart infusion solids 5.0 , Proteose peptone 10.0 , Glucose 2.0, Sodium chloride 5.0 , Disodium phosphate 2.5 pH: 7.4 ±0.2 tại 25°C Đóng gói: Hộp/500g Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 5
261 | 27 | Môi trường nuôi cấy nhiều vi sinh vật (Blood agar) | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường đa năng không chọn lọc được dùng để tăng sinh các vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh. Có thể bổ sung máu hoặc huyết thanh. Môi trường dạng bột, màu rơm Thành phần (g/l): 'Lab-lemco' powder 10.0, Peptone Neutralised 10.0, Sodium chloride 5.0, agar 15.0 pH: 7.3 ± 0.2 Bảo quản: 10-30°C - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 12
262 | 28 | Môi trường định danh Enterobacteriaceae dựa vào lên men đường và sinh H2S | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường phân biệt Enterobacteriaceae dựa trên quá trình lên men đường đôi và sản xuất Hydrogen sulphide Thành phần (g/l): `Lab-Lemco’ powder 3.0, Yeast extract 3.0, Peptone 20.0, Sodium chloride 5.0, Lactose 10.0, Glucose 1.0, Ferric citrate 0.3, Sodium thiosulphate 0.3, Phenol red 0.05, Agar 12.0 pH 7.4 ± 0.2 tại 25°C Đóng gói: Hộp/500g Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 1
263 | 29 | Môi trường làm kháng sinh đồ Mueller Hinton Agar | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường tiêu chuẩn cho phương pháp Bauer-Kirby và được qui định bởi CLSI, NCCLS, EUCAST Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5, Agar 17.0 pH: 7.3 ±0.1 tại 25°C Đóng gói: Lọ/500g Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 7
264 | 30 | Môi trường chọn lọc phân biệt coliforms và các chủng không lên men lactose, ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. | Hộp | Hộp ≥500g | Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0 pH: 7.1 ±0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 7
265 | 31 | Môi trường nuôi cấy nấm | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường pH axit để phân lập nấm da, các loại nấm và nấm men khác Thành phần (g/l): Mycological peptone 10.0, Glucose (dextrose) 40.0, Agar 15.0 pH 5.6 ± 0.2 tại 25°C Đóng gói: Hộp/500g Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 1
266 | 32 | Môi trường nuôi cấy cơ bản (Nutrien agar) | Hộp | Hộp ≥500g | Môi trường nuôi cấy cơ bản được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật nhằm mục đích duy trì hoặc để kiểm tra độ tinh khiết của các vi sinh vật nuôi cấy phụ từ các đĩa phân lập trước khi thử nghiệm sinh hóa hoặc huyết thanh học Thành phần (g/l): `Lab-Lemco’ powder 1.0, Yeast extract 2.0, Peptone 5.0, Sodium chloride 5.0, Agar 15.0 pH 7.4 ± 0.2 tại 25°C Đóng gói: Hộp/500g Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 7
267 | 33 | Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 | Hộp | 5 loops/ Hộp | Que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485. Thông số kỹ thuật Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC® 25922™* - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel, Inc/ Mỹ | 1
268 | 34 | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 25923 | Hộp | 5 loops/ Hộp | Que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485. Thông số kỹ thuật Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™* - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel, Inc/ Mỹ | 1
269 | 35 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Hộp | 5 loops/ Hộp | Que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485. Thông số kỹ thuật Que cấy chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel, Inc/ Mỹ | 1
270 | 36 | Chủng chuẩn Haemophilus influenzae ATCC™ 49247™ | Hộp | 5 loops/ Hộp | Que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485. Thông số kỹ thuật Que cấy chủng chuẩn Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*N267 - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel, Inc/ Mỹ | 1
271 | 37 | Chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC™ 49619 | Hộp | 5 loops/ Hộp | Que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin - Để phục hồi sinh vật, chỉ cần làm ẩm màng gel bằng cách đặt vòng tròn trực tiếp lên đĩa thạch ấm trong 10-15 giây. Không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485. Thông số kỹ thuật Que cấy chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™* - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | ISO 13485 hoặc tương đương | Remel, Inc/ Mỹ | 1
272 | 38 | Môi trường tạo màu để nuôi cấy mẫu nước tiểu | Hộp | Hộp 400g | Brilliance™ UTI Agar (dạng Chomogenic UTI Agar ) là môi trường nuôi cấy tạo màu để định danh sơ bộ và phân biệt/ xác định tất cả vi sinh vật chính gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs). Thành phần chromogenic có chứa 2 chất tạo màu X-Gluc và Red-Gal tạo màu rõ ràng. Môi trường dạng bột Thành phần (g/l): Peptone 15.0, Chromogenic mix 26.3 , Agar 15.0 pH: 6.8 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Oxoid Limited/ Vương Quốc Anh | 10
Tổng phần VIII: 38 mặt hàng
IX |  | Hoá chất, vật tư cho xét nghiệm sinh học phân tử hoặc tương đương
273 | 1 | Kit đo tải lượng HIV-1 | Hộp | 96 test/ hộp | Định lượng ARN của vi-rút HIV-1 trong mẫu huyết tương bằng phương pháp Real-Time PCR. LoD: ≥ 33.1 IU/ml; LoQ: 1.7 log10 IU.ml, độ nhạy 96.99%, độ đặc hiệu 100%. | ISO 13485 hoặc tương đương | Bioneer/ Hàn Quốc | 16
274 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit Axit ribonucleic (RNA) của virus viêm gan C | Hộp | 32 test/ hộp | Đóng gói 32 test/hộp Thuốc thử và thành phần: - Nội kiểm: Hạt giống virus có trình tự gen nội kiểm: 1x350 µL - Hỗn hợp phản ứng: Tris-HCl, KCl, MgCl2, dNTP, BSA: 1x630 µL - Hỗn hợp enzyme: Taq polymerase và enzyme sao chép ngược: 1x49 µL - Đầu dò: Primer, đầu dò huỳnh quang: 1x21 µL - Kiểm soát dương tính cao: Hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL - Kiểm soát dương tính thấp: Các hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL - Đối chứng âm tính: Huyết thanh không HCV bất hoạt: 1x1 mL - HCV Calibrator 1: (1,0 - 5,0) x 103 IU/mL hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL - HCV Calibrator 2: (1,0 - 5,0) x 104 IU/mL hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL - HCV Calibrator 3: (1,0 - 5,0) x 105 IU/mL hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL - HCV Calibrator 4: (1,0 - 5,0) x 106 IU/mL hạt giống virus có trình tự HCV: 1x1 mL Phạm vi tuyến tính: Giới hạn phát hiện là 30 IU/mL. Khoảng tuyến tính là từ 50 IU/mL - 1,0x108 IU/mL. Sự chính xác: Phát hiện hiện 100% và quá trình xử lý khuếch đại của chúng đồng đều và mịn. Độ chính xác: 100%. Giá trị CV của mẫu 1,0x105 IU/mL là 1,9% và mẫu 1,0x103 IU/mL là 4,4% Nhạy cảm: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Acon Biotech/ Trung Quốc sản xuất cho Acon Laboratoties/ Mỹ | 8
275 | 3 | Kít định lượng viêm gan B (HBV) Artus HBV QS-RGQ Kit | Bộ | 72 test/bộ | - Mục đích sử dụng: Định lượng virus viêm gan B (HBV) DNA in vitro - Thành phần: Hỗn hợp phản ứng: 7 x 360 μl Mẫu chứng HBV 1( 1 x 10E5 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 2( 1 x 10E4 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 3( 1 x 10E3 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 4( 1 x 10E2 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 5( 1 x 10E1 IU/μl): 200 μl Nội kiểm: 2 x 1000 μl Nước PCR: 1000 μl - Đặc tính kỹ thuật: + Độ nhạy phân tích - plasma: 10.22 IU / ml (p= 0.05) + Độ đặc hiệu - plasma: không phản ứng chéo với các tác nhân được thử nghiệm + Khoảng tuyến tính: 3.16 x 10E1 IU/ml - 2 x 10E7 IU/ml + Độ chính xác (SD): 1.29% (CT) hoặc 8.99% (nồng độ) và 1.87% (CT) để phát hiện chứng nội + Độ bền: >= 99% | ISO 13485 hoặc tương đương | Qiagen GmbH/ Đức | 16
276 | 4 | Kit tách triết DNA/RNA bán tự động (QIAamp DSP Vius Spin Kit hoặc tương đương) | Hộp | 50 Test/hộp | - Mục đích sử dụng: Để tách chiết và tinh sạch axit nucleic của virus từ các mẫu vật sinh học - Thành phần: Cột ly tâm: 50 chiếc Ống ly giải (2 ml): 50 chiếc Óng rửa giải (1.5 ml): 50 chiếc Ống rửa (2 ml): 5 x 50 chiếc Đệm ly giải: 33 ml Đệm rửa 1: 19 ml Đệm rửa 2: 13 ml Đệm rửa giải: 4 x 2 ml Dung dịch Protease: 4,4 ml Carrier RNA: 310 µg Protease: 1 ống | ISO 13485 hoặc tương đương | Qiagen GmbH/ Đức | 15
277 | 5 | Kit tách triết DNA Mini Kit bán tự động (QIAamp DNA Mini Kit hoặc tương đương) | Hộp | 50 Test/hộp | - Mục đích sử dụng: Để tách chiết và tinh sạch axit nucleic của virus từ các mẫu vật sinh học - Thành phần: Cột ly tâm: 50 chiếc Ống ly giải (2 ml): 50 chiếc Óng rửa giải (1.5 ml): 50 chiếc Ống rửa (2 ml): 5 x 50 chiếc Đệm ly giải: 33 ml Đệm rửa 1: 19 ml Đệm rửa 2: 13 ml Đệm rửa giải: 4 x 2 ml Dung dịch Protease: 4,4 ml Carrier RNA: 310 µg Protease: 1 ống DD ATL | ISO 13485 hoặc tương đương | Qiagen GmbH/ Đức | 15
278 | 6 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời lao và lao không điển hình | Hộp | 100 test/hộp | - Bộ kit real-time PCR phát hiện Lao và Lao không điển hình: MTB, Mycobacteria - Loại mẫu bệnh phẩm: Đờm, Môi trường nuôi cấy, Dịch rửa phế quản, Mô tươi | ISO 13485 hoặc tương đương | Seegene Inc/ Hàn Quốc | 8
279 | 7 | Bộ kit real-time PCR phát hiện và xác định 14 type HPV | Hộp | 100 test/hộp | - Bộ kit real-time PCR sàng lọc 14 type HPV nguy cơ cao: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch phết cổ tử cung, Tế bào học trong chất lỏng (LBC) | ISO 13485 hoặc tương đương | Seegene Inc/ Hàn Quốc | 4
280 | 8 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp | Hộp | 100 test/hộp | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae, B.pertussis, B.parapertussis - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản , Đờm | ISO 13485 hoặc tương đương | Seegene Inc/ Hàn Quốc | 2
281 | 9 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não | Hộp | 100 test/hộp | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) | ISO 13485 hoặc tương đương | Seegene Inc/ Hàn Quốc | 2
282 | 10 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Hộp | 100 test/hộp | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: H.influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, GBS, E.coli K1 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) | ISO 13485 hoặc tương đương | Seegene Inc/ Hàn Quốc | 1
283 | 11 | Bộ kít tách chiết DNA/RNA | Test | 2000 test/ Hộp | - Bộ kit được thiết kế để thu hồi RNA và DNA của virus từ các miếng gạc mũi họng và RNA của virus từ mẫu nước bọt của con người bằng cách sử dụng công nghệ hạt từ tính MagMAX để thu hồi axit nucleic chất lượng cao, phù hợp để sử dụng trong phát hiện phân tử bằng qPCR Dùng cho máy KingFisher Flex Bộ kít tách chiết tương thích với nhiều loại mẫu: môi trường vận chuyển virus (VTM), dịch rửa phế quản phế nang (BAL),bệnh phẩm dịch mũi họng người, mẫu nước bọt và mẫu đường hô hấp - Thành phần gồm: + Đĩa 96 giếng sâu KingFisher, đáy chữ V, vật liệu polypropylene, lược nhựa 96 bảo vệ đầu từ trong quá trình tách chiết + 550ml Binding Solution, 1.000 ml Wash Solution, 20 ml MVP II Binding Beads, 10 ml Proteinase K, 100 ml Elution Buffer - Phương pháp sử dụng công nghệ hạt từ tính | ISO 13485 hoặc tương đương | Lithuania | 2000
284 | 12 | Ống PCR 0.1mL | Túi | 120 chiếc/ túi | - Dải 8 ống 0.1mL cho phản ứng PCR - Không có nắp - Thành mỏng, màu trắng đục - Thích hợp cho các phản ứng PCR nhanh, PCR thường, Real-time PCR - Thể tích tối thiểu 5µL - Có thể hấp sấy |  | BIOplastics BV/ Hà Lan | 10
285 | 13 | Nắp ống PCR 0.1mL | Túi | 120 chiếc/ túi | - Nắp cho dải 8 ống PCR 0.1mL tương ứng - Có thể hấp sấy |  | BIOplastics BV/ Hà Lan | 10
Tổng phần IX: 13 mặt hàng
X |  | Hoá chất dùng cho máy ELISA bán tự động hoặc tương đương
286 | 1 | Kit xét nghiệm Elisa phát hiện Giun lươn ruột Strongyloides stercoralis | Hộp | 96 test/hộp | Bộ xét nghiệm Strongyloides IgG phát hiện kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh người Tổng thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy: 97% Độ đặc hiệu: 100% Chứng âm - 0.0 to 0.2 OD Chứng dương - 0.5 OD và hơn | ISO 13485 hoặc tương đương | Monocent- Mỹ | 3
287 | 2 | Kit xét nghiệm Elisa phát hiện Giun đũa chó Toxocara | Hộp | 96 test/hộp | Bộ xét nghiệm Toxocara IgG phát hiện kháng thể Toxocara IgG trong huyết thanh người Tổng thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy: 94% Độ đặc hiệu: 100% Chứng âm - 0.0 to 0.2 OD Chứng dương - 0.5 OD | ISO 13485 hoặc tương đương | Monocent- Mỹ | 6
288 | 3 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng virus Treponema pallidum | Hộp | Hộp/500 tests + Controls | Buffer sodium/ potassium phosphate 10 mM Choline chloride 10.0 % Lipids 0.12 % Charcoal 0.02 % EDTA 12.5 mM Preservatives and stabilizers Positive control: Huyết thanh của người, phản ứng chống lại các kháng nguyên Carbon RPR. Negative control: huyết thanh động vật | ISO 13485 hoặc tương đương | Quimica Clinica Aplicada,S.A- Tây Ban Nha | 15
Tổng phần X: 03 mặt hàng
XI |  | Sinh phẩm test nhanh chẩn đoán
289 | 1 | Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Test | 100 thanh thử/ hộp | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút. Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành. Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Thuộc Danh mục xét nghiệm nhanh theo Chính sách đảm bảo chất lượng của Quỹ toàn cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | Abbott Diagnostics Korea Inc/ Hàn Quốc | 13000
290 | 2 | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | Test | 100 test/ hộp | - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương - Độ nhạy 100% , - Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7. - Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | ISO 13485 hoặc tương đương | Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.- Chiba Plant;Nhật Bản sản xuất cho Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.;Nhật Bản | 5000
291 | 3 | Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 | Test | 50 test/hộp | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy:99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | InTec PRODUCTS, INC/Trung Quốc | 2000
292 | 4 | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy: Tổng 100% Độ đặc hiệu: Tổng 99.95% Yếu tố gây nhiễu: Tổng 98.46% Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên bề mặt HBV (HBsAg) trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người. Kháng thể kháng HBsAg được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử phản ứng với chất liên hợp có màu (liên hợp vàng kháng thể anti-HBsAg); Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 16000
293 | 5 | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy: Tổng 99,26% Độ đặc hiệu: Tổng 99,08% Khả năng gây nhiễu: 99,22% Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng thể HCV có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng nguyên-kháng thể HCV. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 16000
294 | 6 | Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên Plasmodium falciparum Pf | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy: 98.13% Độ đặc hiệu: 99.33% Độ chính xác: 98.83% Thành phần chính: Các thành phần hoạt động của băng thử nghiệm: Tấm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng pHRP-II được kết hợp với vàng keo (pHRP-II-liên hợp vàng), kháng thể đơn dòng kháng pLDH kết hợp với vàng keo (pLDH-vàng liên hợp) dòng Pf; Kháng thể đơn dòng P. falciparum HRP-2 (protein giàu histidine- II). Dòng điều khiển; IgY kháng gà đơn dòng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 400
295 | 7 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy: 99.04% Độ đặc hiệu: 100% Độ chính xác: 99.60% Thành phần chính: Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên NS1. Kháng thể kháng kháng nguyên NS1 (đặc hiệu với DEV1 DEV2 DEV3 DEV4) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng thể kháng kháng nguyên NS1 (đặc hiệu với DEV1 DEV2 DEV3 DEV4) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng nguyên NS1 có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng thể-kháng nguyên. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 500
296 | 8 | Khay thử xét nghiệm định tính Kháng thể IgG/IgM của virus Dengue | Test | 25 test/ hộp | Hiệu suất lâm sàng IgG Độ nhạy: 97.68% Độ đặc hiệu: 99.32% Độ chính xác: 98.49% Hiệu suất lâm sàng IgM Độ nhạy: 96,88% Độ đặc hiệu: 99,07% Độ chính xác: 98,09% Thành phần chính: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể IgG kháng sốt xuất huyết và IgM kháng sốt xuất huyết trên vạch thử nghiệm, kháng thể dê kháng chuột trên vạch đối chứng và một miếng đệm liên hợp có chứa keo vàng kết hợp với kháng thể kháng sốt xuất huyết. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 500
297 | 9 | Khay thử xét nghiệm định tính Adenovirus và Rotavirus trong phân | Test | 20 test/ hộp | Kết quả lâm sàng Rotavirus: Độ nhạy: 99.38% Độ đặc hiệu: 99.33% Độ chính xác: 99.35% Kết quả lâm sàng Adenovirus: Độ nhạy: 99.7% Độ đặc hiệu: 99.35% Độ chính xác: 99.54% Thành phần chính: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể kháng vi-rút/kháng thể kháng adenovirus trên vạch thử nghiệm, kháng thể kháng chuột trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm chứa vàng keo kết hợp với kháng thể kháng vi-rút/kháng thể kháng adenovirus. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 1000
298 | 10 | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | Test | 25 test/ hộp | Kết quả lâm sàng cúm A: Độ nhạy: 97,44% Độ đặc hiệu: 99,47% Độ chính xác: 98,87% Kết quả lâm sàng cúm B: Độ nhạy: 96,97% Độ đặc hiệu: 99,21% Độ chính xác: 98,53% Thành phần chính: Kháng thể chống cúm A và kháng thể chống cúm B được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử được phản ứng với liên hợp có màu (kháng thể chống cúm A và/hoặc liên hợp vàng keo kháng thể chống cúm B) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 5000
299 | 11 | Khay/Que thử xét nghiệm định tính treponema pallidum | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy 100,00% Độ đặc hiệu 99,95% Khả năng gây nhiễu 98,84% Xét nghiệm phát hiện định tính treponema pallidum, kháng thể trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần của người. Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng thể TP (bao gồm IgM, IgG và IgA) trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người. Kháng nguyên TP tái tổ hợp (chứa tp15, tp17, tp45 và tp47) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng nguyên TP tái tổ hợp (chứa tp15, tp17, tp45 và tp47) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng thể TP. Thành phần của chất pha loãng mẫu: KH2PO4 0.0082 g/mL. K2HPO4 0.1344 g/mL. BSA 1%. Proclin300 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 300
300 | 12 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nucleocapsid vi rút RSV | Test | 25 test/ hộp | Độ nhạy tổng: 94,85% đến 99,27% Độ đặc hiệu tổng: 96,91% đến 99,89% Độ chính xác tổng: 96,85% đến 99,38% Giới hạn phát hiện thấp nhất 10,0 ng/mL. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 500
301 | 13 | Kit thử nhan phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 | Test | 25 test/ hộp | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần). Độ nhạy: 96.8% ; Độ đặc hiệu: 99.4%. Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG Thành phần Kit thử: 1. Kháng thể EV71 (EV71 antibody): 20 µg/ml; 2. Kháng nguyên EV71 (EV71 antigen): 0.175 mg/ml; 3. Kháng thể kháng chuỗi µ-IgM người (Anti-human IgM µ-chain antibody): 1.5 mg/ml 4. Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (Anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml | ISO 13485 hoặc tương đương | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.;Trung Quốc | 700
302 | 14 | Khay xét nghiệm định tính kháng thể viêm gan A HAV | Test | 30 Test/Hộp | Khay xét nghiệm định tính kháng thể viêm gan A HAV | ISO 13485 hoặc tương đương | Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd;Trung Quốc | 60
303 | 15 | Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP) | Test | 25 test/ hộp | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để xác định định tính sự hiện diện của các loại thuốc được liệt kê trong bảng dưới đây trong nước tiểu của con người: Amphetamine (AMP), hiệu chuẩn d-Amphetamine, mức giới hạn 1000 ng/mL Methamphetamine (MET), hiệu chuẩn d-Methamphetamine, mức giới hạn 500 ng/mL Marijuana (THC), hiệu chuẩn 11-nor-Δ9-THC-9-COOH, mức giới hạn 50 ng/mL Morphine (MOP300), hiệu chuẩn Morphine, mức giới hạn 300 ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 1000
304 | 16 | Khay thử xét nghiệm định tính Máu ẩn trong phân | Test | 20 test/ hộp | Độ nhạy: 99.49% Độ đặc hiệu: 100% Độ chính xác: 99.84% Thành phần chính: Xét nghiệm dạng kẹp kháng thể kép để phát hiện có chọn lọc Máu ẩn trong phân ở nồng độ 50 ng/ml trở lên hoặc 6 µg/g phân. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 400
305 | 17 | Kít xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên HBeAg | Test | 50 test/ hộp | Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 96.2% ; Độ đặc hiệu: 99.4% ; Khoảng tin cậy: 95% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,16 µg); - Vạch kết quả : Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,2 µg); Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng chuột (0,88 µg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | InTec PRODUCTS, INC/Trung Quốc | 1000
306 | 18 | Khay thử xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis | Test | 25 test/ hộp | Kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên Chlamydia được phủ lên vùng vạch thử nghiệm. Dung dịch kháng nguyên được chiết xuất sẽ phản ứng với một kháng thể chống lại Chlamydia được phủ lên các hạt. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 500
Tổng phần XI: 18 mặt hàng
XII |  | Nhóm hóa chất, vật tư cho xét nghiệm miễn dịch bằng công nghệ Hóa phát quang gắn enzyme hoặc tương đương
307 | 1 | Định lượng Total T3 | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng T3;Thành phần chính: dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin, Natri hidroxit (NaOH), dung dịch axit clohyđric (HCl), Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 20
308 | 2 | Định lượng T3 tự do | Hộp | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch đệm MES và 0,1% ProClin 300. R1c: Analog T3 gắn biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm TRIS chứa protein động vật (dê, bò, chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. R1e: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng-photphataza kiềm trong dung dịch đệm ACES có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
309 | 3 | Định lượng T4 tự do | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng T4 tự do;Thành phần chính: dung dịch đệm TRIS, NAN3, ProClin, Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 20
310 | 4 | Định lượng TSH 3rd | Hộp | 2x100test | Hóa chất định lượng TSH;Thành phần chính: Kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Immunotech S.A.S, Pháp | 10
311 | 5 | Định lượng TPO Ab | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng TPOAb;Thành phần chính: Các hạt thuận từ Dynabeads được liên kết với TPO tái tổ hợp, dung dịch đệm ACES có protein (bò), natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
312 | 6 | Định lượng Thyroglobulin Ab II | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng Thyroglobulin Antibody;Thành phần chính: photphataza kiềm - thyroglobulin ở người, dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
313 | 7 | Định lượng Thyroglobulin | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng thyroglobulin;Thành phần chính: dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin, kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
314 | 8 | Định lượng Ultrasensitive Insulin | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng insulin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
315 | 9 | Định lượng Cortisol | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng cortisol;Thành phần chính: chất nền BSA, natri azit, Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
316 | 10 | Định lượng hFSH | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng hFSH;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng hFSH | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
317 | 11 | Định lượng hLH | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng hLH;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, các phức hợp kháng hLH đơn dòng ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
318 | 12 | Định lượng Testosterone | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng testosterone;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Kháng thể đơn dòng kháng testosterone | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
319 | 13 | Định lượng Progesterone | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng progesterone;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, Cosmocil CQ, huyết thanh miễn dịch ở thỏ kháng progesterone | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
320 | 14 | Định lượng Sensitive Estradiol | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng estradiol ;Thành phần chính: Các hạt thuận từ được phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp với biotin trong dung dịch đệm Tris có các protein (cá), chất hoạt tính bề mặt và Cosmocil CQ. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
321 | 15 | Định lượng Prolactin | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng prolactin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, các phức hợp kháng Prolactin đơn dòng ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
322 | 16 | Điịnh lượng I PTH | Hộp | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng PTH được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có ACE chặn, protein (của chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng PTH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm ACES có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
323 | 17 | Định lượng AFP | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng AFP;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 8
324 | 18 | Định lượng ferritin | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng Ferritin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 15
325 | 19 | Định lượng total βhCG | Hộp | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
326 | 20 | Định lượng CEA | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng CEA;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, kháng thể kháng CEA MAb ở chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 8
327 | 21 | Định lượng total PSA | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng PSA toàn phần;Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, Natri Azit, BSA, ProClin, Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
328 | 22 | Định lượng Free PSA | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng PSA tự do;Thành phần: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột, dung dịch muối đệm TRIS, Albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
329 | 23 | Định lượng CA 125 | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng CA 125;Thành phần: Biotin kháng nguyên kháng CA125, Albumin huyết thanh bò, ProClin, Natri azit | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
330 | 24 | Định lượng CA 15-3 | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng CA 15-3;Thành phần: kháng nguyên kháng CA 15-3, Albumin huyết thanh bò, Natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
331 | 25 | Định lượng CA19-9 | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng CA 19-9;Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, kháng nguyên kháng CA 19-9, Protein bò, protein dê, Protein chuột | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
332 | 26 | Định lượng HBs Ab | Hộp | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0–750 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B (loại phụ “ay” và “ad”, từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt), trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,0025% Cosmocil. R1b: Dung dịch tiền xử lý: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,125% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B (loại phụ “ay” và “ad”, từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt) — photphataza kiềm (tái tổ hợp) trong dung dịch muối đệm phosphate, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
333 | 27 | Định lượng Ultrasensitive hGH | Hộp | 2x50test | Hoá chất định lượng Albumin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
334 | 28 | Định lượng PCT | Hộp | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Immunotech S.A.S, Pháp | 6
335 | 29 | Định lượng BNP | Hộp | 2x50test | -Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt thuận từ phủ kháng thể BNP kháng người tất cả các dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, với abumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin* 300 và <0,1% natri azit. ; R1b: IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit; R1c: Cộng hợp bò photphataza kiềm chứa kháng thể BNP kháng người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm PBS có BSA, 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 20
336 | 30 | Định lượng C- peptide | Hộp | 2x50test | Hóa chất định lượng C-Peptide;Thành phần chính: kháng thể đơn dòng ở chuột kháng Peptit C của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
337 | 31 | Định tính HBs Ag | Hộp | 2x50test | Hóa chất phát hiện HBs Ag;Thành phần chính: Kháng thể đặc hiệu HBs Ag đơn dòng, BSA, natri azit,ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 50
338 | 32 | Bán định lượng HIV (Ag/Ab) | Hộp | 2x100test | Hóa chất bán định lượng HIV (Ag/Ab) Thành phần: protein HIV-1 tái tổ hợp, polypeptide HIV-1/O, HIV-2 và kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên HIV-1 p24, HIV-2 p26 | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 15
339 | 33 | Định tính HCV Ab | Hộp | 2x50test | Hóa chất định tính HCV Ab;Thành phần chính: dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin; | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 50
340 | 34 | Chất chuẩn AFP | Hộp | 7x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng AFP;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, AFP ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
341 | 35 | Chất chuẩn Ultrasensitive Insulin | Hộp | 6x2mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng insulin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, insulin ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
342 | 36 | Chất chuẩn hLH | Hộp | 6x4mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng hLH;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, hLH ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
343 | 37 | Chất chuẩn hFSH | Hộp | 6x4mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH;Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, hFSH ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
344 | 38 | Chất chuẩn Prolactin | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng prolactin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Prolactin ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
345 | 39 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm Sensitive Estradiol | Hộp | 1x4mL | Chất chuẩn mức 0 của hóa chất Estradiol siêu nhạy, dùng cho pha loãng mẫu;Thành phần chính: Huyết thanh người, ProClin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
346 | 40 | Chất chuẩn Sensitive Estradiol | Hộp | 4mL+5x2mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng estradiol;Thành phần chính: Huyết thanh người, ProClin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
347 | 41 | Chất chuẩn Progesterone | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng progesterone;Thành phần chính: huyết thanh người, natri azit, Cosmocil CQ, progesterone ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
348 | 42 | chất chuẩn Testosterone | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng testosterone;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, testosterone ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
349 | 43 | Chất chuẩn Cortisol | Hộp | 6x4mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cortisol;Thành phần chính: huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
350 | 44 | chất chuẩn TSH | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH;Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Immunotech S.A.S, Pháp | 4
351 | 45 | Chất chuẩn Total T3 | Hộp | 6x4mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
352 | 46 | Chất chuẩn free T4 | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 tự do;Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, Thyroxine ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
353 | 47 | Chất chuẩn free T3 | Hộp | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, T3, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
354 | 48 | Chất chuẩn Thyroglobulin | Hộp | 6x2mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng thyroglobulin;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Thyroglobulin ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
355 | 49 | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
356 | 50 | Chất chuẩn TPO Antibody | Hộp | 6x2mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TPOAb;Thành phần chính: natri azit, ProClin, Huyết thanh miễn dịch TPO ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
357 | 51 | Chất chuẩn Ferritin | Hộp | 6x4mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Ferritin;Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, Ferritin ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 6
358 | 52 | Chất chuẩn Total βhCG | Hộp | 6x4mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
359 | 53 | Chất chuẩn CEA | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA;Thành phần chính: Protein (bò), natri azit, ProClin, CEA ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
360 | 54 | Chất chuẩn hybritech PSA | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần;Thành phần: Albumin huyết thanh bò, Natri Azit, ProClin, PSA trong huyết thanh ở mức khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
361 | 55 | Chất chuẩn Hybritech Free PSA | Hộp | 1x5mL+5x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA tự do;Thành phần: PSA tự do ở người ở nồng độ khác nhau, BSA, natri azit, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
362 | 56 | Chất chuẩn CA 125 | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 125;Thành phần: Albumin huyết thanh bò, ProClin, Natri azit, Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
363 | 57 | Chất chuẩn CA 15-3 | Hộp | 6x1.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 15-3;Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
364 | 58 | Chất chuẩn CA 19-9 | Hộp | 6x2.5mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9;Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3
365 | 59 | Chất chuẩn HBs Ab | Hộp | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Huyết tương đã khử xơ/huyết thanh người, có 0 mIU/mL kháng thể kháng HBs, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết tương người đã khử xơ chứa xấp xỉ 10, 20, 50, 250 và 750 mIU/mL kháng thể kháng HBs Ag, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
366 | 60 | Chất chuẩn Ultrasensitive hGH | Hộp | 6x2mL | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng hGH;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, hGH ở các mức nồng độ khác nhau | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
367 | 61 | chất chuẩn VitaminD | Hộp | 6x1.4mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết thanh người với nồng độ vitamin D 25(OH) xấp xỉ 6, 17, 37, 87 và 210 ng/mL (15, 43, 93, 218 và 525 nmol/L), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
368 | 62 | Chất chuẩn PCT | Hộp | 7x2ml | - Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | ISO 13485 hoặc tương đương | Immunotech S.A.S, Pháp | 3
369 | 63 | chất chuẩn BNP | Hộp | 6x1.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin* 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2.500 và 5.000 pg/mL trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 8
370 | 64 | Chất chuẩn định lượng C- peptide | Hộp | 6x2ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng C-Peptide;Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm với chất hoạt động bề mặt, natri azua và ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
371 | 65 | Chất chuẩn HBs Ag | Hộp | 1x2.7mL+1x2.7mL | Chất chuẩn của xét nghiệm phát hiện HBs Ag;Thành phần chính: Chất hiệu chuẩn âm tính: BSA đệm, NaN3, ProClin. Chất hiệu chuẩn dương tính: BSA đệm, kháng nguyên HBs, NaN3, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
372 | 66 | Chất chuẩn HIV combo V2 | Hộp | 2x1.7ml | Chất chuẩn của xét nghiệm HIV combo Thành phần: Chất hiệu chuẩn âm tính gồm chất nền tổng hợp không chứa kháng nguyên HIV-1, HIV-2 và kháng thể kháng HIV-1/HIV-1/O/HIV-2; Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết thanh người dương tính với kháng thể anti-HIV-1 | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 3
373 | 67 | Chất chuẩn HCV Ab | Hộp | 2x1mL | Chất chuẩn xét nghiệm định tính HCV Ab;Thành phần chính: ;- Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết thanh người không phản ứng dành cho kháng thể kháng HCV, sodium azit.;- Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết thanh người phản ứng dành cho kháng thể kháng HCV, sodium | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 4
374 | 68 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag | Hộp | 3x4mL+3x4mL | Chất kiểm tra của xét nghiệm phát hiện HBs Ag;Thành phần chính: HBs Ag âm tính/ dương tính, NaN3, ProClin | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 4
375 | 69 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5mL | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 12
376 | 70 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5mL | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 12
377 | 71 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 12
378 | 72 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Hộp | 6x3ml | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ protein tái tổ hợp, mô hoặc dịch cơ thể người | ISO 13485 hoặc tương đương | Microgenics Corporation, Mỹ | 3
379 | 73 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab | Hộp | 3x3.5ml+3x3.5ml | - Thành phần: QC1: Huyết tương người được khử xơ, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. Âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBs QC2: Huyết tương người đã khử xơ có các gamma globulin người đặc hiệu với HBs Ag, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. Dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HBs ở nồng độ xấp xỉ 60 mIU/mL. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 2
380 | 74 | Chất kiểm tra xét nghiệm HIV combo V2 | Hộp | 2x4.4mL+2x4.4mL+2x4.4mL | Chất kiểm tra xét nghiệm HIV combo Thành phần: QC âm tính: dung dịch pha loãng tổng hợp không chứa kháng nguyên HIV-1, HIV-2 và kháng thể anti-HIV-1/HIV-1/O/HIV-2; QC dương tính với anti-HIV-1; QC dương tính với HIV-1 Ag chứa kháng nguyên HIV-1 tinh sạch | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 4
381 | 75 | Chất kiểm tra xét nghiệm HCV Ab V3 | Hộp | 2x2x3.5mL | Chất kiểm tra xét nghiệm định tính HCV Ab;Thành phần chính:;- QC âm tính: huyết thanh người, natri azit, không phản ứng với kháng thể kháng HCV;- QC dương tính: huyết thanh người, natri azit, phản ứng với kháng thể kháng HCV | ISO 13485 hoặc tương đương | Bio-Rad, Pháp | 4
382 | 76 | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP | Hộp | 2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL | - Thành phần: QC 1: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 80 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300; QC 2: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 400 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300; QC 3: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 2.200 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 8
383 | 77 | Cơ chất phát quang | Hộp | 4x130mL | Cơ chất phát quang;Thành phần: dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang, chất hoạt tính bề mặt | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 12
384 | 78 | Dung dịch kiểm tra máy | Hộp | 6x4mL | Dung dịch kiểm tra máy;Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò, ProClin, natri azit. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
385 | 79 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | 1gallon | Dung dịch rửa máy hàng ngày;Thành phần: anionic và nonionic, và các alkanolamine, không chứa phosphate. | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
386 | 80 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | 1L | Dung dịch rửa máy hàng ngày;Thành phần: Anionic và Nonionic | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1
387 | 81 | Dung dịch rửa máy | Hộp | 10L | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch công suất >= 400 xét nghiệm/ giờ;Thành phần: muối đệm TRIS, natri azit | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 50
388 | 82 | Giếng phản ứng dùng cho máy | Túi | 1000cái | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | ISO 13485 hoặc tương đương | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 82
389 | 83 | Giếng phản ứng dùng cho máy | Hộp | 16x98cái | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL |  | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 50
390 | 84 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access | Túi | 1000pcs/bag | Thành phần: Polystyrene |  | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 5
Tổng phần XII: 84 mặt hàng
HCXN HÓA SINH - VI SINH - TỔNG: 389 MẶT HÀNG ( 12 phần)
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
XIII | I | Hóa chất máy huyết học 20, 22 thông số hãng Boule Medical AB hoặc tương đương
391 | 1 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Thùng | 5 lít | Chức năng: là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào của máy phân tích huyết học. Đóng gói 05 lít. Có mã vạch tương thích trên bình * Thành phần: Muối bậc 4 <1.0%; Muối < 1.5% | ISO 13485 hoặc tương đương | Boule Medical AB/Thụy Điển | 40
392 | 2 | Dung dịch pha loãng | Thùng | 20 Lít | Chức năng: là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào của máy phân tích huyết học. Đóng gói 20 lít, có mã vạch tương thích trên bình Thành phần: + Muối để ổn định isotonic <1.5% + Thuốc chống vi trùng <0.1% + Dung dịch đệm <0.3% | ISO 13485 hoặc tương đương | Boule Medical AB/Thụy Điển | 40
393 | 3 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Bộ | Bộ 3 lọ x 4.5ml | Chức năng : là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức ( trung bình, thấp,cao) cho các thông số đo dùng cho máy phân tích huyết học. Đóng gói 3x 4,5 ml/bộ | ISO 13485 hoặc tương đương | Boule Medical AB/Thụy Điển | 4
394 | 4 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Lọ | 500ml | Chức năng: Dung dịch rửa cuối ngày. Đóng gói: 500 ml/bình. Thành phần: + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0 – 2.4 % active chlorine + Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05% + Chất hoạt động bề mặt <0.05% | ISO 13485 hoặc tương đương | Boule Medical AB/Thụy Điển | 1
Tổng phần XIII: 04 mặt hàng
XIV | II | Hóa chất máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hoặc tương đương
395 | 1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thùng | Thùng 20 lít | Hoá chất xét nghiệm HemoDil SHX Đóng gói 20 lít/thùng. Thành phần: Sodium chloride < 0.9%; Potassium chloride < 0.06%; Buffer < 0.3%; Preservative < 0.1% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 75
396 | 2 | Dung dịch ly giải 3 thành phần bạch cầu | Chai | Chai 1 Lít | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin Diff lyse 3. Đóng gói 1 lít/chai. Thành phần: Detergent < 1.5%; Buffer < 2.0%; Preservative < 1.5%; Dye < 1.0% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 75
397 | 3 | Dung dịch ly giải 5 thành phần bạch cầu | Chai | Chai 500ml | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin Diff lyse 5 Đóng gói: 500ml/chai. Thành phần: Detergent < 0.5%; Buffer < 0.6%; Preservative < 0.7% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 38
398 | 4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chai | Chai 500ml | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin HGB Đóng gói 500 ml/chai. Thành phần: Detergent < 4.0%; Buffer < 1.0% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 38
399 | 5 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Lọ | Lọ 50ml | Hoá chất xét nghiệm Pro-clean Đóng gói 50 ml/lọ. Thành phần: Sodium hypochlorite < 8.0%; Sodium hydrate < 2.0% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 1
400 | 6 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức L | Tuýp | Tuýp 3ml | Hoá chất xét nghiệm Hematology control (5DN) mức L Thành phần: Máu động vật có vú khỏe mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 10
401 | 7 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức N | Tuýp | Tuýp 3ml | Hoá chất xét nghiệm Hematology control (5DN) mức N Thành phần: Máu động vật có vú khỏe mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 | ISO 13485 hoặc tương đương | MTI Diagnostics/ Đức | 10
Tổng phần XIV : 07 mặt hàng
XV | III | Hóa chất máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hoặc tương đương
402 | 1 | Dung dịch pha loãng mẫu, phân biệt các tế bào máu và đo Hct trong xét nghiệm huyết học | Thùng | Thùng/ 20 lít | Là dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 0,1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 80
403 | 2 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Chai | Chai/ 1 lít | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) và để xác định xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 2,5% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 21
404 | 3 | Dung dịch ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Chai | Chai/ 1 lít | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để phân biệt các quần thể phụ có nhân trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Cồn (Alcohol) < 10% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 42
405 | 4 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Thùng | Thùng/ 5 lít | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 38
406 | 5 | IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Chai | Chai/ 1 lít | Là dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 42
407 | 6 | Dung dịch làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Chai | Chai/ 0.5 lít | Là dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu. - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | HORIBA ABX SAS - Pháp | 4
408 | 7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức bình thường | Hộp | Hộp/ 2x3ml | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F). + Không để đông lạnh. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | R&D Systems Inc. - Mỹ | 5
409 | 8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức thấp | Hộp | Hộp/ 2x3ml | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F). + Không để đông lạnh. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ISO 13485 hoặc tương đương | R&D Systems Inc. - Mỹ | 5
Tổng phần XV: 08 mặt hàng
XVI | IV | Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu, phát máu sử dụng cho máy bán tự động BIO-RAD LABORATORIES hoặc tương đương
410 | 1 | Card xét nghiệm nhóm máu theo 2 phương pháp hồng cầu mẫu, huyết thanh mẫu và RhD (DiaClon ABO/D+) | Hộp | 4 x 12 thẻ xét nghiệm | Khả năng thực hiện xét nghiệm:Cho phép đồng thời định nhóm máu xuôi và ngược và xác định RhD Thành phần: Gel card có chứa kháng thể đơn dòng A,B và D trong ma trận gel. Đồng thời có giếng Ctl chứa chứng âm. 2 giếng gel tự nhiên. Chất bảo quản: < 0.1% NaN3 | ISO 13485 hoặc tương đương | DiaMed GmbH/ Thụy Sỹ | 2
411 | 2 | Card xét nghiệm sàng lọc và xác định kháng thể, xét nghiệm tương thích, IAT và DAT. Phát hiện IGG và C3d (LISS Coombs) | Hộp | 4 x 12 thẻ xét nghiệm | Khả năng thực hiện xét nghiệm: Dùng để phát hiện và nhận dạng alloantibody, kiểm tra khả năng tương hợp và xét nghiệm DAT. Có khả năng khát hiện IGG và C3d. Có khả năng đồng thời làm các xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, crossmatch và DAT. Thành phần: chứa AHG đa giá với anti IGG thỏ và anti C3d đơn dòng. Chất bảo quản: < 0.1% NaN3 | ISO 13485 hoặc tương đương | DiaMed GmbH/ Thụy Sỹ | 70
412 | 3 | Gelcard nước muối dùng cho máy phân tích nhóm máu (NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins) | Hộp | 4 x 12 thẻ xét nghiệm | Khả năng thực hiện xét nghiệm: sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, phát hiện các kháng thể ở 4oC và 18-25oC như kháng thể M, N, P1 Le (a,b), I. Thiếu máu tán huyết liên quan đến kháng thể lạnh. Thành phần: chứa gelcard tự nhiên Chất bảo quản: < 0.1% NaN3 | ISO 13485 hoặc tương đương | DiaMed GmbH/ Thụy Sỹ | 40
413 | 4 | Dung dịch pha loãng máu dùng cho máy phân tích nhóm máu (ID-Diluent 2) | Lọ | 1 Lọ 500 ml | Khả năng thực hiện xét nghiệm: dung dịch cường độ ion thấp làm tăng tỷ lệ liên kết kháng thể, giúp tăng cường các phản ứng kháng nguyên, kháng thể. Thành phần: Chứa dung dịch cường độ Ion thấp đã được điều chỉnh để phù hợp với pha loãng hồng cầu. Chất bảo quản: kháng sinh trimethoprim và sulfamethoxazole. | ISO 13485 hoặc tương đương | DiaMed GmbH/ Thụy Sỹ | 20
Tổng phần XVI: 04 mặt hàng
XVII | V | Hóa chất xét nghiệm đông máu sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hoặc tương đương
414 | 1 | Hóa chất xét nghiệm PT | Hộp | Hộp/ 6 x 5-ml đông khô + 6 x 5-ml dung dịch đệm | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động: - R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 160
415 | 2 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hộp | Hộp/6 x 5-ml đông khô + 6 x 5-ml dung dịch đệm | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, dung dịch đệm kaolin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 60
416 | 3 | Dung dịch CaCl2 cho xét nghiệm đông máu | Hộp | Hộp/ 24 x 15-ml | Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 10
417 | 4 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin (TT) | Hộp | Hộp/12 lọ x 10ml | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin. Chứa thrombin citrat canxi (người), khoảng 1.5 NIH unit/ml, dạng đông khô. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 26
418 | 5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hộp | Hộp/12 lọ x 4ml | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 6
419 | 6 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu | Hộp | Hộp/24 lọ x 15ml | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 2
420 | 7 | Huyết tương kiểm chuẩn hai mức cho xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường | Hộp | Hộp 12 lọ N x 2 ml và 12 lọ P x 2ml | Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Bền 24 giờ trên máy. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 15
421 | 8 | Dung dịch rửa kim dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hộp | Hộp 24 lọ x 15ml | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày, chứa potassium hydroxide nồng độ < 1 % | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 50
422 | 9 | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Thùng | Thùng 6 can x 2500ml | Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 50
423 | 10 | Cuvett phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Thùng | Thùng 6 cuộn x 1000 cái | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 34
424 | 11 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hộp | Hộp 12 lọ x 5 ml | Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ , chất kích hoạt đặc hiệu silica | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 3
425 | 12 | Cuvett phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Thùng | Thùng/ 6 x 220 cái | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 5
426 | 13 | Thanh khuấy từ trắng | Hộp | Hộp 1 cái | 2X7mm | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
427 | 14 | Thanh khuấy từ đỏ | Hộp | Hộp 1 cái | 3,2X12,7 mm | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
428 | 15 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố VIII | Hộp | Hộp 6 lọ x1ml | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII bằng cách xác định điểm đông theo cơ chế từ, giới hạn phát hiện từ 0.7% tới 400%.Đóng gói thành phần là huyết tương người đông khô được loại bỏ yếu tố VIII bằng phương pháp hấp phụ miễn dịch chọn lọc. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
429 | 16 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố IX | Hộp | Hộp 6 lọ x1ml | Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX theo cơ chế xác định điểm đông, giới hạn phát hiện từ 0.7% tới 300%.Thành phần là huyết tương người đông khô được loại bỏ yếu tố IX bằng phương pháp hấp phụ miễn dịch chọn lọc. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
430 | 17 | Mẫu hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu 6x1ml | Hộp | Hộp 6 lọ x1ml | Huyết tương hiệu chuẩn có nồng độ biết trước (theo từng lô sản xuất) cho các chỉ số xét nghiệm đông máu: PT (%), Owren PT, Fibrinogen, Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Protein C, Protein S, ATIII, Plasminogen, Antiplasmin | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
431 | 18 | Bộ mẫu kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường dùng cho các xét nghiệm thường quy và các yếu tố đông máu | Hộp | Hộp 12x2x1ml | Huyết tương người có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: PT, aPTT, Fibrinogen, TT, yếu tố II, yếu tố V, yếu tố VII, yếu tố VIII, yếu tố IX, yếu tố X, yếu tố XI, yếu tố XII, AT III, Protein S, Protein C, Plasminogen, Antiplasmin, Reptilase | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
432 | 19 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố VII | Hộp | Hộp 6 lọ x1ml | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VII theo cơ chế xác định điểm đông. Giới hạn phát hiện yếu tố VII từ 6% đến 200%.Thành phần là huyết tương từ người, chứa citrat, làm lạnh khô, yếu tố VII đã được loại bỏ bằng phương pháp hấp phụ miễn dịch chọn lọc. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 1
433 | 20 | Hóa chất xét nghiệm D Dimer | Hộp | Hộp 6 lọ x 6ml | Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục. Hóa chất gồm: Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). Thuốc thử 2: dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 5
434 | 21 | Bộ mẫu kiểm chuẩn D Dimer mức bình thường và mức bất thường | Hộp | Hộp 12x2x1ml | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S FreeCung cấp huyết tương bình thường và bất thường dành cho việc kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục. | ISO 13485 hoặc tương đương | Stago/Pháp | 2
Tổng phần XVII : 21 mặt hàng
XVIII | VI | Sinh phẩm Y tế
435 | 1 | Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Test | Hộp 100 test | Phát hiện cả HIV1 và HIV 2 Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, túi nhôm Được đánh giá bởi WHO, USAID, được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015. Hạn sử dụng 24 tháng, bảo quản ở 2-30°C. | ISO 13485 hoặc tương đương | Standard Diagnostics - Hàn Quốc | 50
436 | 2 | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Test | Hộp 100 Test | Phát hiện định tính HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 99.0%, Độ đặc hiệu: 100%. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Giới hạn phát hiện 1 ng/ml. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Que thử 3,3±0,6 mm. Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm | ISO 13485 hoặc tương đương | Standard Diagnostics - Hàn Quốc | 50
437 | 3 | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | Test | Hộp 100 test | Xét nghiệm SD BIOLINE HCV là thử nghiệm miễn dịch sắc ký phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. • Tái tổ hợp lõi HCV, NS3, NS4, NS5 Ag được sử dụng làm nguyên liệu bắt buộc. Tuổi thọ và nhiệt độ bảo quản: 24 tháng ở 1-30oC • Đặc tính: Độ nhạy-99.3%, Độ đặc hiệu-98.1% . 1) Dụng cụ xét nghiệm SD BIOLINE HCV đóng trong túi nhôm riêng rẽ, có gói hút ẩm. Dung môi thử nghiệm. | ISO 13485 hoặc tương đương | Standard Diagnostics - Hàn Quốc | 50
438 | 4 | Khay/Que thử xét nghiệm định tính treponema pallidum | Test | Hộp 100 test | Xét nghiệm Siphilis 3.0 là thử nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện định tính tất cả kháng thể IgG, IgM, IgA kháng Treponema Pallidum (TP).Trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. Độ nhạy: 99.3% và Độ đặc hiệu: 99.5% so với TPHA. Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, túi nhôm Được đánh giá bởi WHO năm 2003. Hạn sử dụng 24 tháng bảo quản ở 2-30°C. | ISO 13485 hoặc tương đương | Standard Diagnostics - Hàn Quốc | 50
439 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Lọ | Lọ 10ml | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. | ISO 13485 hoặc tương đương | Spectrum Diagnostics/Ai Cập | 75
440 | 6 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu ABO | Bộ | Bộ 3 lọ x 10ml | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A: dòng vô tính sifin A-11H5 Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-AB: dòng vô tính sifin A-5E10 và dòng vô tính sifin B-2D7 Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B: dòng vô tính sifin B-6F9. | ISO 13485 hoặc tương đương | Sifin Diagnostics GmbH – Đức | 420
Tổng phần XVIII: 06 mặt hàng
HCXN HUYẾT HỌC - TỔNG : 50 MẶT HÀNG ( 06 phần)
TỔNG CỘNG: 440 MẶT HÀNG (18 PHẦN)
Note on I296: ASUS: Khoa sửa số lượng từ 6 lên 8
Note on I301: ASUS: Khoa sửa số lượng từ 3 lên 4
Note on C322: STMTLS: sốt xuất huyết
Note on F327: STMTLS: ev71
Note on C328: STMTLS:
Note on F328: STMTLS: